**安徽医科大学第四附属医院**

**THE FOURTH AFFILIATED HOSPITAL OF ANHUI MEDICAL UNIVERSITY**

**谈 判 采 购 文 件**

**TAN PAN CAI GOU WEN JIAN**

2022年4月

**谈 判 采 购 文 件**

**一、谈判单位：**安徽医科大学第四附属医院

**二、采购项目：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 嵌入式空气消毒机 | 若干 | 三年采购渠道 |

**三、资格要求：**

1、投标人须具有企业独立法人资格且营业执照范围涵盖本项目内容。

2、投标人须提供该产品的相关资质。

**四、产品需求：等离子空气消毒机**

**（一）总体要求**

☆1、空气消毒机，安装方式：嵌入式；

2、用途：主要用于对室内的空气进行消毒和净化处理：

3、消毒时人机共处，可用于有人情况下的室内空气消毒；

4、可有效杀灭病菌、细菌、霉菌等有害微生物、有效预防和控制以空气为媒介的传染性疾病的传播

5、具有省级以上检测机构检测报告；

6、具有《消毒产品卫生安全评价报告》；

7、具有《消毒产品生产企业卫生许可证》；

☆8、适用体积不低于100m3，

**（二）技术参数及要求**

☆1、气雾室细菌的杀灭率均≥99.90%，具有省级以上检测机构检测报告；

2、自然菌平均消亡率≥90.0%，具有省级以上检测机构检测报告；

3、循环风量≥适用体积的8倍；

4、物理因子和其他因子的空气消毒机运行时不得释放任何有毒有害物质，室内空气中臭氧的浓度≤0.16mg/m³；

5、噪音≤60dB；

6、工作模式：提供手动、定时等多种工作模式供用户选择；

7、具有故障报警功能；

8、低能耗；

☆9、空气消毒机的原材料、元器件及其技术要求应符合相应的标准，没有相应标准的应达到产品质量标准的要求；需提供检测报告。

10、等离子空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯。

11、耗材单独报价，不计入投标总价。

**五、谈判响应文件格式（包括但不限于以下内容，谈判响应文件请装订密封）：**

1、报价表（附件1）

2、采购需求响应表（附件2）

3、售后服务承诺（自拟）

4、销售人员法人委托书及其身份证明（自拟）

5、产品授权书（自拟）

6、报名公司资质（复印件）

7、产品厂家资质（复印件）

8、产品注册证及登记表

9、本公司的该产品三年内销往全国三级及以上医院的销售业绩（合同复印件或发票复印件）

10、报名公司认为有必要提供的其它文件

**附件1**

**报价表**

报名人名称

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 注册证号 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |

报名供应商签章： 年 月 日

**附件2**

**采购需求响应表**

|  |  |
| --- | --- |
| 按谈判采购文件填写 | 按报名内容填写 |
| 序号 | 货物名称 | 规格及要求 | 产品规格参数 | 响应/偏离 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |