**安徽医科大学第一附属医院**

**THE NORTH AFFILIATED HOSPITAL OF ANHUI MEDICAL UNIVERSITY**

**谈 判 采 购 文 件**

**TAN PAN CAI GOU WEN JIAN**

2022年8月

**谈 判 采 购 文 件**

**一、谈判单位：**安徽医科大学第一附属医院

**二、采购项目：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 多参数监护仪 | 依下达计划为准 | 三年采购渠道 |

**三、资格要求：**

1、投标人须具有企业独立法人资格且营业执照范围涵盖本项目内容。

2、投标人须提供该产品的相关资质。

**四、产品需求：**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **技术参数及要求** |
| 1 | 多参数监护仪，便携式，知名品牌。产品要求：符合国家医药行业yy1079-2008相关标准、中国医疗器械CMD认证。 |
| 2 | 适用范围：成人、小儿 |
| ☆3 | 标准配置：心电、无创血压、血氧饱和度、呼吸、脉博。 |
| 4 | ECC 规格：标配 5 导联或3导联 |
| ☆5 | 显示屏：彩色TFT 显示屏幕，屏幕不小于 10 英寸。 |
| 6 | 语言选择：中/英 |
| 7 | 屏幕显示：高分辨率，监测多种常规参数完善的病人信息存储及回  顾功能，最低分辨率 800× 600， |
| 8 | 心率测量范围：15-350 bpm |
| 9 | 呼吸：胸阻抗法或热敏法，有窒息报警 |
| 10 | 无创血压自动测量时间：1-400分钟，测量范围：10- 270mmHg |
| 11 | 血氧饱和度测量范围：0-100% |
| 12 | 趋势观察：1-72小时趋势图表，多种显示界面可选择 |
| 13 | 报警：具有上、下限等投警功能 |
| ☆14 | 电池：内置可拆卸充电锂电池，工作时间不少于4小时 |
| 15 | 常用配件：如心电导联线（3导联、5导联）、血压袖带（成人、儿童）、血压导气管、血氧探头（指夹式、指套式）、血氧主电缆等单独报价，不计入投标总价 |
| 备注 | 易损配件的报价会作为此次评标的参考之一。 |

**五、谈判响应文件格式（包括但不限于以下内容，谈判响应文件请装订密封）：**

1、报价表（附件1）

2、采购需求响应表（附件2）

3、售后服务承诺（自拟）

4、销售人员法人委托书及其身份证明（自拟）

5、产品授权书（自拟）

6、报名公司资质（复印件）

7、产品厂家资质（复印件）（厂家需有制造计量器具许可证，医疗器械生产许可证，医疗器械注册证等）

8、产品注册证及登记表

9、本公司的该产品三年内销往全国三级及以上医院的销售业绩（合同复印件或发票复印件）

10、报名公司认为有必要提供的其它文件

**附件1**

**报价表**

报名人名称

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 注册证号 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | | | | |  | | | |

报名供应商签章： 年 月 日

**附件2**

**采购需求响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按谈判采购文件填写 | | | 按报名内容填写 | |
| 序号 | 货物名称 | 规格及要求 | 产品规格参数 | 响应/偏离 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |